悬吊双板DR参数要求

	序号
	技术和性能参数名称
	招标参数要求

	1
	总体要求
	　

	　
	双板多功能DR须具备整机CFDA认证。用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。
	若有优于本“要求”指标者请说明，必要时提供技术白皮书供院方及评判专家审核，作为加分依据



	2
	主要技术规格和要求　
	　
	说明

	2.1
	高压发生器
	

	2.1.1
	配置高频逆变式高压发生器
	
	

	2.1.2
	高压发生器功率
	≥65kW
	

	2.1.3
	管电压可调范围
	40～150kV
	

	2.1.4
	曝光时间范围
	最小曝光时间≤1ms；
最大曝光时间≥10s
	

	2.1.5
	最大输出电流
	≥500mA
	

	2.1.6
	最大电流时间积
	≥800mAs
	

	2.2
	X线球管
	

	2.2.1
	球管支架安装方式
	悬吊式
	

	2.2.2
	球管焦点
	≤0.6/1.2mm
	

	2.2.3
	阳极热容量
	≥300kHU
	

	2.3
	球管悬吊支架
	

	2.3.1
	吊架运动模式
	电动+手动（双模式）
	

	2.3.2
	球管架垂直运动距离
	≥140cm
	

	2.3.3
	球管架沿纵轴运动距离
	≥310cm
	

	2.3.4
	球管架沿横轴运动距离
	≥180cm
	

	2.3.5
	球管套可沿垂直轴及水平轴旋转
	
	

	2.3.6
	悬吊支架可根据预设位置实现自动摆位功能
	
	

	2.4
	无线平板探测器
	

	2.4.1
	材料
	非晶硅-碘化铯
	

	2.4.2
	探测器尺寸，整板结构
	≥17×17英寸
	

	2.4.3
	像素尺寸（静态）
	≤100μm
	

	2.4.4
	像素尺寸（动态）
	≤139μm
	

	2.4.4
	空间分辨率
	≥3.5lp/mm（3.4lp/mm）
	

	2.4.5
	平板探测器通讯模式
	通过主机DICOM连接上传图像，（无线探测器）无线传输
	

	2.4.6
	探测器数模转换率
	（A/D）≥16bit
	

	2.5
	胸片架
	

	2.5.1
	胸片架垂直运动范围
	≥140cm
	

	2.5.2
	平板接收器可在0度~+90度翻转
	
	

	2.5.3
	支持平板在线充电
	
	

	2.5.4
	X线球管与数字平板在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动
	
	

	2.6
	球管侧近台操控系统
	

	2.6.1
	具备近台操控方式并配置彩色触摸屏
	电容式触摸屏（仅当人体皮肤触及时生效）
	

	2.6.2
	屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向
	
	

	2.6.3
	可显示患者的详细登记信息
	
	

	2.6.4
	可调整曝光参数及部位选择
	
	

	2.6.5
	显示摆位图示化引导提示及患者体型选择
	
	

	2.6.6
	可以设置束光器滤过组合
	
	

	2.6.7
	束光器视野快速切换及开口大小提示
	
	

	2.6.8
	支持大小焦点快速切换
	
	

	2.6.9
	智能故障预判平台（可提供中文解决方案）
	
	

	2.6.10
	滤线栅状态提示（滤线栅有无，以及与当前APR是否匹配）
	
	

	2.6.11
	可以显示SID数值
	
	

	2.6.12
	可以显示球管组件绕水平轴旋转角度
	
	

	2.7
	可升降固定摄影床
	

	2.7.1
	床面纵向移动范围
	≥± 12cm
	

	2.7.2
	床面横向移动范围
	≥± 40cm
	

	2.7.3
	床面最大承重
	≥200kg
	

	2.7.4
	床升降模式
	电动
	

	2.7.5
	平板在线充电
	
	

	2.8
	无线遥控器及设施---可遥控胸片架及电动床电动升降
	

	2.9
	系统操作台---主机工作站
	

	2.9.1
	支持与RIS和HIS系统的集成
	

	2.9.2
	支持动态实时患者信息检索与显示
	

	2.9.3
	支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理
	

	2.9.4
	支持检查不同状态显示与排序
	
	

	2.9.5
	支持自定义患者列表显示
	
	

	2.9.6
	按照器官进行摄影检查
	
	

	2.9.7
	患者拍摄摆位图示化提示
	
	

	2.9.8
	预定义拍摄参数与后期调整
	
	

	2.9.9
	可进行组织均衡和噪声抑制等频率处理
	
	

	2.9.10
	按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区
	
	

	2.9.11
	图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量
	

	2.9.12
	支持单焦点全景拼接功能--实现一键自动拼接，完整的软硬件配置
	

	2.9.13
	支持双向对讲功能
	
	

	2.9.14
	支持完整的DICOM3.0
	
	

	3
	使用培训
	在安装场地进行
	

	4
	维修---除免费维保外，提供优惠的维修方案
	
	


