3.0T磁共振技术参数

| 1总体要求 全身通用型磁共振，梯度、射频及磁体参数必须全部满足，否则将视为不合格参询方。若有正偏离参数请说明，并要求提供技术白皮书说明，供院方及评审专家审核，作为加分参考 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 磁体系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 磁体类型 |  |  |  | 超导磁体 |  |
| 2.2 | 磁场强度 |  |  |  | 3.0T |  |
| 2.3 | 屏蔽方式 |  |  |  | 主动屏蔽+抗外界干扰屏蔽 |  |
| 2.4 | 磁场均匀度(V-RMS或LV-RMS，典型值) |  |  |  | 能满足常规磁共振检查、功能磁共振检查及高分辨磁共振检查 | 提供与技术白皮书上一致的测量值； |
| 2.5 | 匀场方式 |  |  |  | 主动和或被动匀场+动态匀场，配置高阶匀场 |  |
| 2.6 | 匀场时间 |  |  |  | ≤5秒 |  |
| 2.7 | 液氦消耗量 |  |  |  | 零消耗 |  |
| 2.8 | 磁体孔径（含盖） |  |  |  | ≥70厘米 |  |
| 3. 梯度系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 最大单轴梯度场强(非有效值、非表现值、非峰值) |  |  | ≥45mT/m |  |
| 3.2 |  | 最大单轴梯度切换率(非有效值、非表现值、非峰值) |  |  | ≥200T/m/s |  |
| 3.3 |  | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率同时达到 |  |  | 满足 |  |
| 3.4 |  | 软硬件降噪技术 |  |  | 具备 |  |
| 3.5 |  | 梯度控制技术 |  |  | 全数字实时发射接收 |  |
| 4. 射频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 射频系统 |  |  | 光纤射频系统 |  |
| 4.3 |  | 射频发射功率 |  |  | ≥30kW | 具备多源输出 |
| 4.4 |  | 射频发射带宽 |  |  | ≥ 500kHz |  |
| 4.5 |  | 单个扫描野内一次扫描最大通道数 |  |  | 必须提供且要求单个扫描野内一次扫描最大通道数≥64 |  |
| 5.射频接收线圈---提供一体化线圈且要求如下，各线圈均需支持并行采集功能并兼容EPI序列，并支持：全身各部位磁共振常规扫描、动态增强扫描、功能成像、高分辨成像及临床科研工作 |  |  |  |  |  |  |
| 配置模版 - 头颈联合相控阵线圈 通道数≥16 - 体部相控阵体表线圈 - 3、大小柔性线圈 - 4、头颅线圈 通道数≥24 - 5、乳腺相控阵线圈 - 6、颈动脉专用线圈 - 7、脊柱线圈 - 8、膝关节专用线圈 通道数≥16 |  |  |  | 1、所有参询公司可参照上述配置模版要求提供相关参询产品线圈配置，各参询方需准备技术白皮书（中/英文）供质询； 2、若有不同于上述模版情况，请予以详细说明，并提供技术白皮书（中/英文）佐证。 |  |  |
| 6. 主机计算机系统---功能与设备性能匹配，配有与本机性能匹配的软件系统，属最新型号；要求具备同时进行扫描、后处理、图像重建、存储、打印及传输等，具备操作简单、存储容量大、性能稳定等特点；有完整的Dicom3.0影像链及WorkList功能配置，便于连接PACS网。 |  |  |  |  |  |  |
| 7. 系统后处理功能：要求与本机配备的各种软硬件功能相匹配 |  |  |  |  |  |  |
| 8. 检查环境---检查流程优化技术，涵盖全身各部位，具备智能化扫描技术 |  |  |  |  |  |  |
| 9. 后处理接口：系统内部及外部连接，可满足连接PACS、图像记录、打印及遥控维修 |  |  |  |  |  |  |
| 10. 扫描参数：提供技术白皮书供比较 |  |  |  |  |  |  |
| 11. 扫描序列：常规扫描序列及脂肪抑制技术，软骨成像及定量分析 |  |  |  |  |  |  |
| 12. 高级应用技术 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | 体部及神经成像 |  |  |  |  |
| 12.1.1 |  | 胸腹部超快速扫描 |  |  |  |  |
| 12.1.2 |  | 弥散（含全身弥散）及灌注成像及定量后处理分析、DCE-MR定量后处理技术 |  |  |  |  |
| 12.1.3 |  | 呼吸导航技术 |  |  | 可完成自由呼吸扫描---胸腹部及心脏扫描 |  |
| 12.1.4 |  | 磁共振水成像---覆盖胰胆管成像、尿路造影、椎管造影、脑室造影及涎腺导管造影 |  |  | 3D水成像具备自动MIP |  |
| 12.1.5 |  | 3D ASL及完整的定量后处理分析 |  |  |  |  |
| 12.1.6 |  | 全中枢神经系统成像 |  |  | 具备，使用一体化线圈或专用线圈 |  |
| 12.1.7 |  | 铁定量、脂肪定量及肝纤维化评估 |  |  |  |  |
| 12.1.8 |  | 头颈部及全身各部位高分辨血管壁成像 |  |  | 连续扫描可拼接 |  |
| 12.1.9 |  | 体部磁敏感加权成像技术（SWI） |  |  |  |  |
| 12.1.10 |  | 波谱成像技术（MRS） |  |  |  |  |
| 12.2 |  | 血管、心脏及肿瘤成像技术 |  |  |  |  |
| 12.2.1 |  | 2D/3D TOF法技术、PC法血管成像及增强血管造影成像，并具有智能造影剂跟踪技术 |  |  | 具备4D血管成像技术 |  |
| 12.2.2 |  | 门静脉成像技术 |  |  | 具备 |  |
| 12.3 |  | 心脏成像 |  |  |  |  |
| 12.3.1 |  | 心脏智能扫描 |  |  |  |  |
| 12.3.2 |  | 增强扫描： |  |  | 具备灌注成像及后处理 |  |
| 12.3.3 |  | 功能成像 |  |  | 具备：提供技术名称及技术说明 |  |
| 12.3.4 |  | 无接触式呼吸探测技术（非呼吸导航技术） |  |  | 具备 | 提供技术白皮书佐证 |
| 13 |  | 成像加速技术 |  |  |  |  |
| 13.1 |  | 并行采集技术 |  |  |  |  |
| 13.1.1 |  | 具备基于图像算法的加速 |  |  |  |  |
| 13.1.2 |  | 并行采集加速因子 |  |  | ≥8 |  |
| 13.2 |  | 具备压缩感知成像技术 |  |  | 可用于全身各部位 | 提供技术白皮书佐证 |
| 13.3 |  | 多层面同时激发采集技术 |  |  |  |  |
| 14 |  | 具备2D/3D高分辨成像技术 |  |  | 可用于全身各部位 |  |
| 15 |  | 具备3D-APT成像并可应用于临床 |  |  |  |  |
| 16 |  | 静音扫描等 |  |  |  |  |
| 17 |  | 其他产品 |  |  |  |  |
| 17.1 |  | 专业后处理工作站，需要提供工作站（两套） |  |  | 具备本系统所需所有后处理功能，要求系统稳定、可靠及易维护等特点，具备完整的DICOM3.0及WorkList配置 |  |
| 17.2 |  | 机房屏蔽 |  |  |  |  |
| 17.3 |  |  | 空调（双系统） |  | 具体功率以机房面积而定 |  |
| 17.4 |  |  | 水冷机一套（双系统，自动切换） |  | 具备 |  |
| 17.5 |  |  | 高压注射器 |  | 3.0T磁共振专用（双筒结构），有良好的电磁兼容性 | 注明型号供医院选择 |
| 17.6 |  |  | 无磁推车及无磁轮椅各一件 |  | 3.0T磁共振专用 |  |
| 17.7 |  |  | 智能铁磁探测系统一套 |  | 磁共振专用 |  |