全自动生化免疫流水线技术参数（一）

一、全自动样本处理系统：

1、所投设备须包括进出样模块、倾倒模块、自动离心模块、自动去盖模块、全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、传输轨道及数据信息管理系统。

2、所投设备根据业务量增加，可直接增加生化、免疫分析仪在线数量及连接组件，包括：进样和出样单元、离心单元、全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、后处理低温存储模块等。

3、全自动样本处理系统、全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪须为同一品牌。

4、架式进出样和倾倒进样的总装载量≥1600样本，可连续进样和出样。

5、流水线进样区可兼容多种厂家仪器的架子/容器，能容纳不同规格的样本管进样，须包括：直径范围（12-16mm）×高度范围（75-100mm）的样本容器。

6、进样区可设定标本类型和优先级，具备人工指定急诊功能。

7、进出样单元具有标本图像识别功能，能对标本进行拍照，便于查看和存档。

8、低温离心机，温度可设定范围至少覆盖5℃～15℃范围内。

9、离心机速度≥400管/小时（离心10分钟），最大离心力≥3000g。

10、对识别后的样本自动去盖，须采用紫外消毒和空气过滤双重技术解决气溶胶生物危害。

11、旋转去盖，并配备专用废盖箱，去盖废料仓容量≥2500样本，支持不停机在线更换废料仓。

12、轨道速度≥5000管/小时。

13、连接轨道的轨道通量≥4轨道。

14、轨道运输使用单管运输方式。

15、提供中文版操作软件、能够远程集中控制并管理在线仪器，可实时监控检测标本实时状态和标本位置以及仪器运行状态、试剂信息。

16、能够开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档。

17、具有结果自动审核功能，能够结合仪器报警、测试项目正常范围、质控结果、差值校验以及客户自定义的规则来进行多规则的结果自动审核，并建立危急值管理。

二、全自动生化分析仪：

1、生化单模块光学测试速度≥2000测试/小时；ISE离子检测总速度≥600测试/小时；

2、标本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血等；

3、具备自动多档位稀释倍数的自动稀释功能；

4、支持不停机在线添加试剂；

5、样本针清洗采用常规酸碱清洗技术或超声波清洗技术；

6、生化样本针携带污染率≤0.8PPM；

7、光学系统：340nm-850nm，反应波长≥15个；

8、温控方式：采用恒温固体直热或干式孵育温控方式；

9、比色杯：采用石英材质反应杯；

10、溯源性：生产厂家参考实验室通过CNAS认证，提供连续5年RELA比对结果和溯源性证明文件，保障结果具有准确性和溯源性；

三、全自动化学发光免疫分析仪：

1、免疫单模块测试速度≥500测试/小时；

2、吸样方式为钢针吸样，样本间携带污染率≤0.5PPM；

3、所有项目校准类型均为2点或3点定标，减少定标次数，节约成本；

4、除常规肿瘤检测项目外，须满足以下肿瘤检测项目检测：NSE，CYFRA 21-1，CEA，proGRP，SCC，PGI、PGII、CA50、CA24-2。

5、甲状腺TSH功能灵敏度≤0.02μIU/mL。

6、可同时开展PCT、 IL-6、高敏肌钙蛋白、BNP和NT-proBNP项目

7、可开展传染病八项，且乙肝五项须满足全定量检测能力。

8、仪器运行期间可任意添加试剂及各种缓冲液、反应管。

9、免疫校准品和质控品须独立包装，自带条码上机检测，且具有同品牌校准和质控品注册证。