全自动生化免疫流水线技术参数（二）

一、全自动样本处理系统：

1、生化免疫流水线系统配置输入模块、离心模块、去盖模块、全自动生化分析仪、免疫分析仪、输出模块及轨道系统，各功能模块通过轨道连接实现自动化样本处理流程。

2、系统具有灵活的扩展性，可根据医院的后期发展灵活升级各功能模块，提升样本处理能力，每个功能模块可扩展模块数量≥2个。

3、轨道系统采用双向轨道设计，主轨道数量≥2根。

4、轨道系统采用电动马达驱动，无需气泵或空压机提供动力，可显著降低实验室的噪音及节约实验室空间。

5、样本在轨道系统上以单个样本管的方式传输提高样本处理的灵活性，样本运输小车无需通过电池充电提供动力，运输小车配置RFID技术，实时追踪定位样本信息，轨道临时停止运行时，仍可准确查询样本位置信息。

6、输入模块架式进样处理能力≥600管/小时。

7、输入模块可同时装载样本管数量≥500管。

8、支持声光报警提示，自动条码阅读技术及无线射频 RFID识别。

9、单台在线离心机处理能力≥300管/小时，离心力≥3000g。

10、支持样本管自动离心及卸载，低温离心、支持自动配平。

11、单台在线离心机可同时离心样本管数量≥50管

12、输出模块架式出样处理能力≥600管/小时。

13、输出模块可同时装载样本管的数量≥500管。

14、能够集中控制并管理线上仪器，可实时监控标本处理过程和追踪样本位置信息以及仪器运行状态、试剂和耗材信息。

15、开放数据端口并能与本院LIS、HIS系统连接，提供数据接口文档。

16、具有结果自动审核功能，能够结合仪器报警、测试项目正常范围、质控结果、差值校验以及客户自定义的规则进行多规则的结果自动审核，并建立危急值管理。

17、具有样本TAT时间实时监控功能，及时提醒TAT超时的样本状态。

二、全自动生化分析仪

1、综合检测速度≥2900测试/小时，其中光学检测速度≥2000测试/小时，电解质（含钾、钠、氯项目）检测速度≥800测试/小时。

2、模块化设计，方便后期扩展，单台仪器可扩展光学分析模块数量≥4个。

3、最小光学分析模块测试速度≥2000测试/小时。

4、电解质模块为独立结构，电解质模块加样针与光学分析模块加样针互为独立。

5、单个电解质模块（含钾、钠、氯)测试速度≥700测试/小时。

6、全自动生化分析仪进出样区(不含缓冲区)可同时容纳样本总数量≥400管，支持样本的连续进样。

7、为缩短急诊样本报告时间，全自动生化分析仪具备独立的急诊架装载区，急诊样本架进样装载区可同时装载样本数量≥20管。

8、试剂仓具备24小时冷藏功能，温度控制范围4-12℃。

9、比色控温方式：采用低成本的恒温孵育方式。

10、比色杯采用可循环使用的塑料或石英玻璃杯，减少保养成本及降低停机维护频率。

11、光学分析模块最小加样体积≤1.5ul。

12、光学分析模块最小总反应体积≤100ul(不含电解质项目)。

13、检测波长数量≥13个。

14、最小光学分析模块反应杯数量≥350个。

15、单个光学分析模块耗水量≤85升/小时/模块。

16、为避免高峰期样本堵塞在主轨道影响主轨道的样本传输效率，生化分析仪接口缓冲区总容量≥200管。

三、免疫分析仪

1、免疫分析仪处理能力≥400测试/小时，最小检测模块测试速度≥300测试/小时。

2、检测原理：化学发光方法。

3、最小检测模块可同时装载样本量≥120管。

4、最小检测模块试剂存储位置≥30个(不含辅助试剂位置)，具备冷藏功能，温度控制在4-10℃，并支持在线装载试剂及耗材。

5、无需一次性吸头吸取血清/血浆样本，减少耗材种类及降低检测成本。

6、具备急诊样本优先处理功能，第一个急诊样本结果时间≤18分钟。

7、能够根据用户的需求自定义不同检测项目的反射测试规则。

四、配置要求：全自动生化免疫流水线1套

| 序号 | 模块名称 | 数量单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入模块 | ≥1套 |
| 2 | 离心模块 | ≥1台 |
| 3 | 去盖模块 | ≥1套 |
| 4 | 输出模块 | ≥1套 |
| 5 | 轨道系统 | ≥1套 |
| 6 | 数据管理软件系统 | ≥1套 |
| 7 | 生化分析仪(含电解质模块) | ≥1台 |
| 8 | 生化分析仪接口 | ≥1套 |
| 9 | 免疫分析仪接口 | ≥1套 |
| 10 | 免疫分析仪 | ≥1台 |