全自动血细胞分析流水线技术参数

一、基本需求

配置要求：血分析仪主机 2 台、推染片一体机 1 台

1.全自动血细胞分析模块技术要求

1.1.检测参数：≥32 个，直方图：≥2 个，散点图：≥4 个。

1.2.单台设备CBC+DIFF≥100个样本/小时，单台设备CBC+DIFF+NRBC+RET≥70个样本/小时。

1.3.检测光源：采用半导体激光，具有启动快、成本低、寿命长、消耗功率小的优点。

1.4.检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、网织红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道。

1.5异常白细胞筛查通道：具有单独的异常白细胞筛查通道的血液分析仪≥1台，确认外周血异常细胞报警信息，可检测造血祖干细胞。

1.5.网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。

1.6.血小板计数：具有两种方法学进行血小板的计数，每种方法学的检测通道都有校准，PLT-O是报告参数，以操作说明书为准。

1.7体液检测: 全部血液分析仪均具有全自动计数体液（含胸、腹水，脑脊液）细胞和对体液中的白细胞进行分类的功能。

1.8校准品：具有原厂配套的校准品，同一管校准品可提供包含RBC、 WBC、HGB、PLT、HCT、RET等项目的校准，以NMPA注册证为准。

1.9进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释

1.10样本用血量：全自动进样模式用血量≤185微升；开盖模式用血量≤120微升；末梢血预稀释模式用血量≤40微升

1.11在线质控：具有实时在线网络质控功能，确保用户的结果质量达到国际质量水准检测报告可打印中文检验报告

2.自动血涂片制备仪技术要求

2.1.全自动推片、染片功能：全自动推片染片为一体机

2.2.全自动推片、染片速度：流水线总推片染片速度≥70 样本/h

2.3.可单独进行样品的自动推片、染片：需要，并可单独完成染片过程

2.4.全自动推片染片机可自动采样及自动点样，并根据标本所测得的红细胞压积（HCT）的数值自动选择推片的角度和速度：