一体化产床参数

1.护拦支起宽度：≥1080mm  
2、护拦放下宽度：≥860mm  床面尺寸：宽度 ≥1000mm  床体尺寸：长度≥2200mm
3、病床高度(不包含床垫）最高:900mm 最低:450mm 
4、床体操作功能
4.1头部倾斜角度:0～63度
4.2自动骨盆倾斜位倾斜角度（方便调整妇女体位，容易医生操作）:0～15度 ；高低升降:615--1030mm（含床垫）
5、脚腿部床面升降以及可隐藏腿部托架，托架为凸轮偏心轴快速锁定，非螺旋旋钮锁定。承重功能：整体承重:≥200kg；脚部承重（对于特殊人群的跪式检查，如孕妇，体重大，背部有疾病者:≥180kg），同时腿部升降行程≥198mm

6、床垫部分，接缝处采用激光无缝焊接技术。
6.1 头脚部连接处具有V型切口（与床板所匹配）（更清楚的暴露会阴部，使得医生容易操作。） 
6.2 床垫厚度为130mm，表面采用纳米技术覆银离子涂层（须提供抗菌检测报告）。
7、护栏为双侧内嵌，采用电路板按键开关，内外双侧均设有操作按键，医患面板分离，可电动实现整体升降，背部升降。脚部窗体升降等功能，非线控操作面板。

8、操作功能
8.1 双侧护栏内置操作按钮
8.2 操作按钮具有锁定功能
8.3 双侧即时单键CPR释放，提高抢救速度

9、脚蹬及腿托

9.1 脚蹬与床面一体化(非插拔式) 
9.2 脚蹬具有一步式无极万向调节，可无限制移动至任何位置，该一体化脚蹬符合人体脚部轮廓形状，脚后跟处具有承托作用，脚掌部防滑设计，更有利于蹬脚发力与搁腿休息蓄力，缩短第二产程（需提资料证明脚蹬为人体脚部轮廓形状）。

9.3 电动升降脚蹬
9.4 腿托配于脚蹬下方， 可任意位置及角度移动，一键式凸轮快速固定
9.5 在不拆除脚部床面的情况下，脚蹬仍可使用（保证了使用效率和避免易损耗，误操作）
10、附件部分
10.1 原厂标配备用电池；双侧即时分娩抓手，可收于座板下方，拉起即自锁并设有一键式下放功能，拉手可前后移动10cm
10.2 感应夜灯功能，可自动感应

10.3 污物盆：可安插于脚板下方，

10.4 高档耐用脚轮≥15cm直径
10.5 脚轮可实现双重刹车，同时锁定旋转及滚动

10.6 床体底座两侧均配备有升降脚踏开关，具有安全锁定功能床体具备一键锁定功能，防止误操作并具备电源线限位保护装置。

11、整床使用年限≥8年

12、产床的铅、镉、汞、铬、溴等有害物质含量符合相关标准

配置清单

- 产病床                            1张

- 搁腿架                            1付

- 脚蹬                              1付

- 床垫                              1套

- 输液架                            1件

- 电源线                            1件

- 床头板                            1件

- 辅助台                            1件

- 污物盆                            1件

- 防水垫                           2件

- 脚踏开关                         1付

- 12.插拔式辅助台                      1件