骨科手术床技术参数

- 一、手术床技术参数

- 1.手术床具备头腿板互换功能，并有正反方向体位设置功能，以便更安全使用头腿板互换功能。

- 2.手术床可一键预设体位：正、反屈曲位（正、反折刀位），一键0位。

- 3.手术床包含快速记忆体位功能，可存储≥15个体位。

- 4.手术床具备多种电动控制方式，包括线控器、无线遥控器、备用面板、脚踏开关。两套功能一致的独立操作系统，确保手术床在一套发生故障时，另一套仍能可运行。手术床具备2个独立的控制器接口，两个接口均可供线控器和脚踏开关任意使用。

- 5.手术床内置蓝牙模块，可快速升级无线控制功能。

- 6.手术床标配无线遥控器带3.5寸LCD显示屏，具备无线充电功能。无线遥控器还可显示手术床电池电量显示、遥控器电量显示、手术床命名、手术床解锁和锁定状态、提示信息（到位提示、极限位提示、安全风险提示）。 无线遥控器通过蓝牙技术与手术床进行连接，在无菌单覆盖下也可操作手术床.

- 7.手术床承重不低于360kg.

- 8.控制器有任意键开关机功能、按键背光功能、屏幕亮度可调节功能。

- 9.手术床台面由头板、上背板、下背板、坐板、分体式腿板6部分组成。头板、上背板、腿板各模块可拆卸，床板均可透过X线。

- 10.手术床整体式底罩采用304不锈钢材料，表面平整，无缝隙、无凹凸设计，方便底罩清洁。底座厚度不超过150mm要求，方便骨科手术C臂操作要求。底座采用防水台马蹄形设计，避免底座腐蚀生锈。底座在手术床腿端有凹槽设计，便于术中放置污物桶。

- 11.手术床具备≥4个脚轮采用万向脚轮结构，采用电动起落架式电动刹车机构，可确保手术床稳定。在刹车状态下，刹车油缸处于非受力状态，以保证刹车的可靠性并延长刹车油缸的使用寿命。

- 12.手术床升降距离≥450mm，且最低台面≤600mm, 最高台面≥1050mm。

- 13.手术床具备电动平移功能，可水平双向移动，移动距离≥350mm。

- 14.手术床整机满足≥IPX5防水要求。

- 15.所投高端骨科手术床内部具备传感装置，在头脚倾角度变化时能通过黄、红颜色进行预警提示，在左右倾角度变化时能通过黄色进行预警提示，提醒医护人员注意病人防护。

- 16.手术床宽度：≥520mm

- 17.纵向最大倾斜角度（头倾/脚倾）：≥30°

- 18.侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥20°

- 19.背板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥75°，下折≥35°

- 20.腿板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥15°，下折≥85°

- 21.床面高度可调范围：600mm-1050mm

- 23.配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动平移 | 1 |
| 2 | 电动腰桥 | 1 |
| 3 | 无线遥控器 | 1 |
| 4 | 上背板 | 1 |
| 5 | 普通头板 | 1 |
| 6 | 普通腿板 | 1 |
| 7 | 托手架(带夹持器\一对\记忆海绵) | 1 |
| 8 | 轻型麻醉屏架(带夹持器) | 1 |
| 9 | 国标电源线(5m) | 1 |
| 10 | 碳纤维牵引架 | 1 |
| 11 | 舒适型侧卧手架 | 1 |
| 12 | 碳纤维床板 | 1 |
| 13 | 多功能夹持器 | 1 |
| 14 | 快锁夹持器 | 1 |

二、骨科牵引架技术参数

- 1.满足高需求的骨科下肢手术，牵引固定患肢，如：股骨骨板手术、股骨骨髓内钉手术、胫骨腓骨牵引手术、股骨骨折骨钉手术等。

- 2.牵引架悬臂、骨盆坐板、会阴抵柱为碳纤维材质，表面更加平滑，更易清洁。悬臂和骨盆坐板采用等透设计，实现C臂360°透视无明显异常伪影；

- 3.悬臂可通过关节进行内收外展，完成不同的角度调节，达到完美的定位需求。

- 4.悬臂可通过关节旋钮，轻松快拆悬臂，碳纤材质轻便，医护人员可独立拆卸，快速完成牵引架安装，也为透视提供更大便利。

- 5.适用于创伤外科手术、骨科牵引手术等，开阔的区域可搭配C型臂X光机影像增强器，无阻碍下进行照射。

- 6.会阴砥柱（大腿内侧支撑柱）带有软垫，采用碳纤维材质，可左右两侧安装孔位，适应不同患者达到极好的定位；同时有利于患侧暴露，达到更好的透视效果。悬臂可以安装支脚，更加稳定。

- 7.牵引器采用滑轨设计，阻尼更小，粗调阶段，调节时更简单省力。

- 8.牵引器上带刻度尺，微调阶段，让牵引复位更加精准高效。

- 9.配合辅助腿板（选配），可在术前麻醉和术后麻醉复苏时支撑患者腿板，更加省时省力。

- 10.牵引架推车满足骨科牵引架的转运、安装拆卸、收纳。转接器无需区分左右，新采用握压式设计，轻松安装。

- 11.转接器自带RFID，安装到带有模块识别的手术床上，可自动开启控制器骨科牵引架智能对接手术床模式，通过指引高效将骨科牵引架进行安装和拆卸。

- 12.悬臂长度:1415-1635mm（增加L型延长杆可到1635），悬臂材质：碳纤维，悬臂第一关节角度：130°。

- 13.会阴抵柱长度：355mm，直径：100mm，会阴抵柱材质：碳纤维。

- 14.骨盆坐板材质：碳纤维

- 15.牵引靴上下高度调节范围：400mm；

- 16.牵引靴水平可调节范围：275mm；

- 17.牵引靴垂直方向旋转角度：360°，并支持任意角度下固定位置；

- 18.牵引靴水平方向旋转角度：360°，并支持任意角度下固定位置；

- 19.牵引器细调节牵引行程：180mm；

- 20.牵引器可调节角度：上下仰角可调15°

- 21.牵引架小车: 长：1055mm  宽：755mm  高：655mm

- 22.最大牵引力：686N、最大承重：135KG

- 23.配置转接器 2件，碳纤悬臂2件，支脚2件，牵引器组件 2件， 牵引靴 2件，会阴抵柱1件，骨盆坐板1件，牵引架小车 1件。