经皮黄疸仪技术参数

- 1.网电源供电时，设备的额定电压和频率：AC220V/50Hz，设备输入功率：30VA

- 2.内部电源供电时，主机电源类型：额定电压7.4V (锂电池)

- 底座输出：8.4V/1A

- 3.光源: 氙闪光灯，光源寿命：不低于150000次

- 4.底座内置检查屏

- 5.最大显示值：≥25.0 mg/dL (425μmol/L)

- 6.准确度：± 1.5 mg/dL （±25.5μmol/L）

- 7.重复性：≤3%

- 8.配备低电压提示功能

- 9.检查屏(波长为550nm和461nm光谱的透过率之比为)：

预定值为“0”的检查屏为1±0.1；

预定值为“20”的检查屏为5±0.5

- 10.平均测量功能：可设置1～5次平均测量方式

- 11.时间设置：可实现时间日期的修改

- 12.声音设置：触摸屏按键音可设置为开/关

- 13.亮度调节：屏幕亮度5级调节

- 14.测量单位：测量单位可在mg/dL和μmol/L间切换

- 15.屏幕保护：屏幕保护时间可设置为1分钟或5分钟