融浆机技术参数

1.融浆方式：恒温循环式;要求采用上下水箱恒温循环方式，其中下水箱容量60L,上水箱30L，每分钟热水循环2次，以保证上水箱水温恒定

- 2.温度控制：范围30~41℃，控制精度±1℃。

- 3.水箱水温监控：加热水箱及解冻工作水箱均有独立的水温监控探头，当加热水箱与解冻水箱温差超过±1℃，仪器自动停止工作并且声光报警提升，以保障血浆解冻时的绝对安全

- 4.最大化浆量≥28袋，全负荷解冻时间＜30min

- 5.摆动频率：血浆解冻时解冻框的摆动频率≥25次/min。

- 6.清洗：可自动注水、预热、加温、排水，实现循环清洗、自动净化功能。

- 7.血浆解冻质控方式：需采用模拟血浆质控袋方式，模拟血浆质控袋内置温控探头能探测模 拟血浆质控袋在解冻过程中的核心温度变化，并将所探测采集温度变化信息适时上传保存；确保血浆解冻过程及结果的准确性和真实性，达到血浆解冻质控朔源之目的。

- 8.解冻数据记录存储：存储容量4G,能记录处理并存储数据2000组 以上

- 9.多种解冻模式：具有常规解冻、浮动终点解冻、程序降温、手控、急诊模式可选。

- 10.操作系统：微电脑触摸屏操作，能在显示屏适时显示解冻水温及血浆袋核心温度的变化曲线

- 11.解冻框：解冻仪工作水箱须配备解冻框，且解冻框内有格栅式的独立解冻卡位，以保障每袋血浆能在独立卡位内安全快速解冻，有效避免血浆袋之间的碰撞摩擦导致的血袋破损，并能充分保证血浆解冻时的热交换，实现血浆解冻的安全、快速、均衡。