生化免疫分析流水线技术参数

一、系统整体要求：

1、所投设备须包括进样和出样模块、倾倒进样模块、自动离心模块、自动去盖模块、全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、加盖模块、低温存储模块、传输轨道及数据信息管理系统。

2、所投设备根据业务量增加，可直接增加生化、免疫分析仪在线数量及连接组件，包括：进样和出样单元、离心单元、全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、后处理低温存储模块等。

3、设备提供商能够实地勘测医院场地，根据实验室实际工作流程，仪器布局，设施需求来制定自动化实施方案，绘画效果图

4、全自动样本处理系统、全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪须为同一品牌

二、进样和出样要求：

1、架式进出样和倾倒进样的总装载量≥1200样本，可连续进样和出样

2、支持流水线同一端进行样本进样和出样

3、支持倾倒方式进样，倾倒方式进样处理总速度≥1000样本/小时

4、流水线进样区可兼容多种厂家仪器的架子/容器，能容纳不同规格的样本管进样，须包括：直径范围（12-16mm）×高度范围（75-100mm）的样本容器

5、进样区可设定标本类型和优先级，具备人工指定急诊功能

6、进样和出样单元具有标本图像识别功能，能对标本进行拍照，便于查看和存档

三、自动离心单元：

1、低温离心机，温度可设定范围至少覆盖5℃～15℃范围内。

2、离心机速度≥400管/小时（离心10分钟），最大离心力≥3000g

3、具有智能自动平衡功能，配有平衡管并可实时自动补偿

4、离心参数可支持多类型样本管混合离心，无需人工切换或预分类

5、具有标本离心后血清图像识别功能，智能判读样本的溶血、黄疸、脂血的血清质量（HIL指数），确保样本质量。

四、去盖单元：

1、对识别后的样本自动去盖，须采用紫外消毒和空气过滤双重技术解决气溶胶生物危害；

2、旋转去盖，并配备专用废盖箱，去盖废料仓容量≥2500样本，支持不停机在线更换废料仓。

五、轨道传输系统：

1、轨道速度≥5000管/小时；

2、连接轨道的轨道通量≥4轨道；

3、轨道运输使用单管运输方式；

4、轨道运输样本进出分析仪时无需试管条码扫描，由轨道进入分析仪无需转换底座

六、流水线数据管理系统：

1、提供中文版操作软件、能够远程集中控制并管理在线仪器，可实时监控检测标本实时状态和标本位置以及仪器运行状态、试剂信息

2、能够开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档

3、具有结果自动审核功能，能够结合仪器报警、测试项目正常范围、质控结果、差值校验以及客户自定义的规则来进行多规则的结果自动审核，并建立危急值管理

4、具有样本TAT时间实时监控功能，及时提醒TAT超时样本及其状态，管理系统的数据库需要具备完整的数据备份方案，以及数据安全保障措施

七、全自动生化分析仪：

1、生化单模块光学测试速度≥2000测试/小时；ISE离子检测总速度≥600测试/小时

2、标本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血等

3、具备自动多档位稀释倍数的自动稀释功能

4、支持不停机在线添加试剂；

5、非接触式样本针清洗技术；

6、生化样本针携带污染率≤0.8PPM；

7、光学系统：340nm-850nm，反应波长≥15个；

8、温控方式：采用恒温固体直热或干式孵育温控方式；

9、比色杯：采用石英材质反应杯；

10、溯源性：生产厂家参考实验室通过CNAS认证，提供连续5年RELA比对结果和溯源性证明文件，保障结果具有准确性和溯源性；

八、全自动化学发光免疫分析仪：

1、免疫单模块测试速度≥500测试/小时；

2、吸样方式为钢针吸样，样本间携带污染率≤0.5PPM；

3、所有项目校准类型均为2点或3点定标，减少定标次数，节约成本；

4、除常规肿瘤检测项目外，须满足以下肿瘤检测项目检测：NSE，CYFRA 21-1，CEA，proGRP，SCC，PGI、PGII、CA50、CA24-2（须提供NMPA注册证）

5、甲状腺TSH功能灵敏度≤0.05μIU/mL。（须提供TSH注册证和试剂说明书）

6、可同时开展PCT、 IL-6、高敏肌钙蛋白、BNP和NT-proBNP项目（须提供NMPA注册证）

7、可开展传染病八项，且乙肝五项须满足全定量检测能力。（须提供NMPA注册证）

8、仪器运行期间可任意添加试剂及各种缓冲液、反应管

9、免疫校准品和质控品须独立包装，自带条码上机检测，且具有同品牌校准和质控品注册证（须提供校准和质控品NMPA注册证）