全自动尿液分析流水线技术参数

一、整机配置

- 1.系统组成：中央控制器1套、前处理模块1套、干化学分析模块1台、尿有形分析模块1台、后处理模块1套、仪器地柜1套、UPS不间断电源一台

- 2.整机测试速度：≥120T/H

- 3.条码扫描：前处理模块自动旋转试管二维码扫描，条码朝向无需指定

- 4.密闭样本采样：支持密闭标本的直接采样（穿刺采样），无需人工开盖。

- 5.前处理模块：一次性放置≥200个待测样本

- 6.后处理模块：可放置≥200个已测样本，放满时报警提示

二、尿液干化学分析模块

- 1、单模块测速：≥420个/小时

- 2、检测系统：CIS彩色图像扫描分析系统，检测波长数量≥5个

- 3、测试原理：多波长反射光比色法

- 4、理学参数：颜色、比重、浊度

- 5、测试项目：≥14项，并提供微量白蛋白与尿肌酐的比值参数（ACR比值）和尿蛋白与尿肌酐比值（PCR比值）

- 6、尿样需求量：≤2mL

- 7.显示屏： 10.4≥英寸触摸显示屏

- 8.图像显示功能：分析仪具有捕捉、显示并存储在加入样本后的尿试纸条图像的功能，用于结果审核与查阅等方面

- 9.检测区域温控功能：仪器会自动感应检测区域的温度值，计算出与设计值的差异，自动机型温度校正

- 10、样本量检测功能：采用液面感应技术，当样本量不足以检测时，分析仪有报警提示

- 11、数据存储量：≥100万个样本数据，10万个样本图片

- 12、试纸仓容量：≥500条试纸

三、尿液有形成分分析模块

- 1、工作原理：采用数字成像自动识别、平面流式细胞及深度学习人工智能技术

- 2、单模块测速：≥120个/小时

- 3、检测项目：可检测尿液中多种有形成分，自动识别项目≥30项；

- 4、最小吸样量：≤1.2ml

- 5、显示屏：≥10.4英寸触摸显示屏

- 6、光学感应：分析仪采用光学感应装置，能自动识别试管架号与试管位号

- 7、红细胞形态学检测项目：可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞形态学报告，可提供3个报告参数、1个红细胞直径分布直方图

- 8、分析报告：仪器可存储、显示有形成份的真实图像（非散点图），并在分析报告上显示

- 9、检测项目单位选择：可选择个数每微升（/μl）或个数每视野（/HFP/LFP）

- 10、存储及查询功能：≥20万个结果，可在需要时查询，断电后存储数据不丢失

- 11、识别率：红细胞≥95%，白细胞≥90%，管型≥85%

- 12、假阴性率：红细胞≤3%，白细胞≤3%，管型≤3%

- 13、携带污染率：≤0.05%

- 14、清洗排堵功能：分析仪配备强力清洗试剂，可定期清洗及维护液路，且具备反冲排堵功能