全自动血型分析仪技术参数

1.用途：全自动完成ABO、Rh（D）血型及不规则抗体筛选、交叉配血等实验。从样品扫描、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，全部自动完成，无需人工干预。

2.	适用卡型：	8孔微柱凝胶卡；微柱凝胶血型卡试剂与投标的全自动血型分析仪须为同一公司产品。

3.	处理速度：	自标本扫码到结果报告，每小时可完成血型鉴定≥42卡/小时。

4.	工作模式：	循环进样、持续进卡；多项目并行工作，可自定义每个标本的检测项目，可对同一批样本同时提交ABO血型定型、Rh（D）血型定型、不规则抗体、交叉配血等检测项目。

5.	机械臂：	≥2个独立的机械臂，实验中两个机械臂同步运行，并列加样和移卡。

6．	加样系统：

6.1	加样通道：	≥2个加样通道，液体置换加样原理。采用固定式的永久性加样钢针，避免加样针耗材费用，保证气密性及便于吸取红细胞样本。

6.2	液体探测：	所有加样通道均具有液面探测和凝块检测及报警功能。

7.	机械抓手：	≥1个独立的抓手机械臂。

8.	标本位：	≥96个，原始标本试管上机。

9.	标本稀释：	使用96孔深孔板稀释标本。

10.	新卡位：	可一次性放置待检新卡≥48张。

11.	试剂位：	≥10个血型试剂位，采用回转式自动混匀；另有≥2个盐水试剂瓶。

12.	孵育器：	≥24卡位孵育器，37℃恒温；孵育区域工作时全部密封。孵育器与离心机须为2个独立的模块，不可共用在同一模块上。

13．	离心机： 	每台离心机卡位≥24卡位，转速：0～2000r/min。

14．	判读系统：	高分辨率彩色CCD成像判读，图片真实、直观，未经处理；原始图像可永久保存。

15.	标本条码扫描：	标本条码扫描仪≥1个，在装载标本时自动扫描标本条码，不可使用手持式条码扫描枪。

16.	安全和报警：	具备可全密闭的外观结构；具备声音、警示灯的双重报警系统功能。

17．	注册证：	提供国家食品药品监督管理总局颁发的III类医疗器械注册证。

18.	软件：	全中文软件操作界面，windows 7或以上操作系统，SQL数据库，可以与医院管理系统连接，实现双向通讯。