全自动特定蛋白分析仪（二）技术参数

- 1、测试速度：≥380测试/小时

- 2、光源系统：多波长高功率固态LED冷光源，双光束参比光路技术，主副光路同时检测；

- 3、分析原理：散射免疫比浊法、比色法

- 4、测试方法:速率法、终点法、两点终点法

- 5、复查功能：多样化复查功能，自定义设置稀释倍数、一键稀释；

- 6、前带监测：自动前带监测，保证准确性，降低重检率

- 7、样品位：≥130个（其中≥85个带条码扫描）可连续添加，任何一个位置均可作急诊位，随时插入急诊；

- 8、试剂位：≥85个，带冷藏功能及条码扫描试剂位

- 9、样品管种类：微量杯，儿科管，13×75mm试管，13×100mm试管，15×75mm试管，15×100mm试管

- 10、样品类型：血清，血浆，尿液，脑脊液等

- 11、可检测项目：分析项目≥50，并能直接检测尿肌酐、尿微量白蛋白，机内直接计算ACR（即尿微量蛋白与肌酐比值），尿转铁，尿总蛋白，尿NAG,尿NGAL,尿α1微球蛋白，尿β2微球蛋白，尿α2巨球蛋白，尿纤维蛋白原降解产物，尿尿酸，尿钙，尿镁，尿磷，尿柠檬酸，尿补体C3等至少15个尿液蛋白及尿生化项目，同时能开展脑脊液蛋白生化，风湿、免疫，血凝等项目；

- 12、针清洗：样品针，试剂针内外壁全面清洗，携带污染率＜0.1%

- 13、比色杯：≥120个；

- 14、清洗系统：专业的蛋白清洗系统，有效避免交叉污染

- 15、定标与质控：标准曲线采用单点或者多点校准，自绘质控L-J图；

- 16、耗水量：小于14升/小时

17、存储功能：海量存储，无限制，

18、通讯功能及操作系统：LIS双向通讯；全中文操作系统，中文打印