全自动血细胞分析流水线参数

一、基本需求

配置要求：血分析仪主机 3 台、推染片一体机 1 台 、全自动特定蛋白仪1台。

二、全自动血细胞分析模块

1.检测参数：≥32 个，直方图：≥2 个，散点图：≥4 个。

2.单台设备CBC+DIFF≥100个样本/小时，单台设备RET≥70个样本/小时。静脉全血自动进样模式用血量≤100微升。

3.检测光源：采用半导体激光

4.检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、网织红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道。

5.异常白细胞筛查通道：具有单独的异常白细胞筛查通道的血液分析仪：≥1台，确认外周血异常细胞报警信息，可检测造血祖干细胞。

6.网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。

7.血小板计数：可提供三种方法进行血小板的计数，具有单独的低值血小板通道，使用特异性更强的核酸荧光染料检测血小板，同时具有独立的原厂配套低值血小板校准品。

8.体液检测: 全部血液分析仪均具有全自动计数体液（含胸、腹水，脑脊液）细胞和对体液中的白细胞进行分类的功能。

三、自动血涂片制备仪

1.全自动推片、染片功能：全自动推片染片为一体机

2.全自动推片、染片速度：流水线总推片染片速度≥70 样本/h

3.可单独进行样品的自动推片、染片：需要，并可单独完成染片过程

4.全自动推片染片机可自动采样及自动点样，并根据标本所测得的红细胞压积（HCT）的数值自动选择推片的角度和速度：

- 四、全自动特定蛋白仪

1. 综合检测速度：CRP≥180样本/小时

2. 全自动特定蛋白分析仪采用散射比浊法，CRP检测范围0.5-370 mg/L3．可自动调用血常规结果，使用HCT校正CRP检测结果，并提供HCT溯源文件