4M医用一体双屏彩阶显示器技术参数

- 1、显示器采用新型LED背光。

- 2、显示器完全符合dicom3.14标准，DICOM自校验:显示器可通过菜单操作，启动DICOM自校验功能，用户可定期自主校验显示器DICOM曲线。

- 3、显示器具有放射类显示器驱动软件。

- 4、具有菜单居中感应亮度自动调整显示器亮度控制软件。

- 5、分辨率≥2560*1440。

- 6、液晶屏尺寸≥27英寸。

- 7、最大亮度≥500 cd/㎡。

- 8、点距≤0.2331*0.2331(mm)。

- 9、对比度≥1000：1。

- 10、显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线。DICOM1/DICOM2/GAMMA1/GAMMA2/GAMMA3/GAMMA4/DSA/DSI/CRT/Liner,内置DICOM曲线可以在250-350cd/㎡固定亮度下动态调节。

- 11、亮度恒定技术：采用前置亮度恒定技术，保证机器开机快速亮度稳定和长期使用的亮度恒定。

- 12、提供显示器DIcom 质控软件，可在逐台显示器做DICOM 自校验，不需要通过网络批量进行，内置亮度监控系统，可实时监测显示器亮度并在菜单中实时显示当前亮度值，保证亮度稳定性。

- 13、一键按键式观片灯功能。

- 14、色彩度≥281.47Trillion Colors(48bit)。

- 15、显示器内置的DICOM 曲线误差值±5%,。

- 16、响应时间≤30ms。

- 17、可视角度≥178°。

- 18、医用显示器表面采用防眩技术，有助于保护医生视力。

- 19、外置医疗级电源模块。

- 20、DVI/DP*1/HDMI*3/USB*3多种信号输入。

- 21、温度实时监测与调控系统：检测实时背光温度并且根据不同温度下背光的发光效率对DICOM进行精确校正，具有智能过热保护功能。

- 22、具有无缝双屏，一键切换单双屏模式，分辨率可自适应，分屏后每个屏的对比度，清晰度，gamma曲线，色温都可进行独立调校，分屏后可实现任意单屏观片灯功能。

- 23、菜单亮度实时显示：菜单可实时显示显示器亮度，方便用户调节和记忆最适合使用亮度

- 24、专业医疗显示软件：取得放射类显示器驱动软件著作权和医用显示器图像控制系统著作权。

- 25、具有医用显示器图像发送终端、图像接收终端、图像传输系统新型专利，独居特色的放射显示器驱动软件，多种Gamma曲线设定，一键实时进行调整，满足各种DICOM需求。

- 26、抗扰接地设计:自主设计的接地柱，确保机器具有良好的抗干扰性能和安全性能。

- 27、提供双头PCI-e接口专业显卡，显卡内存≥1G。