心肺功能测试系统技术参数

1  肺模块整体功能

  - 显示方式须采用双屏显示。

  - 数据可以多维度导出，便于测试数据分析及科研研究。

- 肺功能技术参数

  - 流量传感器为双向压差式，其压差发生装置重量不大于14g。流速范围0-16L/s，容量范围0-10L，流速精度不大于± 3% 或 50 mL/s，容量精度± 3% 或 50 mL。

  - 氧气传感器为电化学式，浓度范围0-25%，浓度精度不大于±0.05Vol%，浓度分辨率不大于0.01% O2，t90不大于80ms。

  - 二氧化碳传感器为红外式，浓度范围0-15%，浓度精度不大于±0.05 Vol%，浓度分辨率不大于0.01%CO2，t90不大于80ms。

  - 肺功能数据须具备无线传输方式和有线传输两种方式。

  - 面罩需为肺功能集成注册组成。

  - 压差发生器配置不低于10个。

  - 具备环境、流量、成分三种定标，且可一键全自动完成环境、流量、成分定标。

  - 环境定标的温度、湿度、大气压力须能够自动实时校准。

  - 成分定标的定标气体须配置两瓶，分别模拟呼入和呼出气体。

  - 具备静态肺测试的视频辅助指导，运动肺测试、定标的语音导航，操作流程的动画导航。

  - 具备测试终止原因分析、运动极值分析、无氧阈值（AT）分析、呼吸代偿点（RCP）分析、斜率分析、动态流速流量环分析、RPE量表分析、基础代谢率分析、营养代谢分析、智能诊断辅助流程（Intelli-support）、运动方案（ACSM）模板辅助分析功能。

  - 设备可以自动或手动选取最优测试数值。

- 血氧技术参数

  - 血氧测量方式为耳夹式，测量范围0-100%，测量范围在70%～100%时绝对误差不大于±2%，分辨率不大于0.01。

  - 血氧需为肺功能集成注册组成。

- 心电血压技术参数

  - 配件运动心电血压测试仪须具有独立注册证，且为心电血压一体注册。

  - 配件运动心电血压测试仪须为内置无线蓝牙联接运动血压监测运动心电记录仪，并兼容静态心电；能够进行基于柯氏音听诊法的无创血压测量。能完成同步数字12导联心电采集；提供高效数字滤波，包括平滑滤波、基线滤波和电源滤波。

  - 频率响应范围为0.05Hz~80Hz，输入阻抗大于100兆欧，耐极化电压大于±300mv，共模抑制比大于120db。

  - 具有高精度QRS波识别分类，且内置自动分析专家系统。

  - 可同步自动及手动血压测量，并可兼容其它品牌运动血压，也可手动输入血压测量值。

  - 具有全程ST段及斜率趋势图，信号平均心电图，ST/HR loop图，MET及心率、血压、负荷趋势图，SPO2趋势图。

  - 具有同步12导ST段自动及对比测量分析。

  - 须符合《YY0782-2010记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求》。

  - 须有自动导联检测功能。

- 功率车

  - 负载范围6 – 999W。

  - 速度范围30 – 130 rpm。

  - 患者最大体重不大于160 kg 。