熏蒸治疗仪技术参数

一、技术参数

- 定时时间：1-99min任意可调，连续工作时间≥8h

- 温度显示范围：0℃-150℃，显示精度±1℃。

- 压力调节范围：20-35KPa

- 输入功率：2000VA

- 熏蒸锅容积：5L

- 正常工作加药量V：2.2L≤V≤3L

二、性能要求

- 双路输出中药蒸汽,既可为一个患者提供两个部位治疗,也可同时治疗两个患者,互不影响、效益倍增。

- 两种工作模式可任意设定（即常规模式、强弱模式）。

- 采用广视角液晶屏显示仪器的工作参数，并具有实时状态提示功能。如“液体缺少，请加液体、”“正在预热”、“正在治疗”、“压力超高，正在减压”等。

- 熏蒸容器具有多重安全防护装置，如达到压力自动泄压、限压阀失效后安全阀自动泄气等多重安全保护装置。

- 具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示，多重保护措施，使仪器工作过程更加安全。

- 设有两个独立的熏蒸容器，并在熏蒸容器内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道；蒸汽输出装置可拆卸，方便清洗药垢。

- 配备冷凝水收集系统，保证喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠，从而避免烫伤患者。

- 翻盖0～90°范围内任意悬停。

- 喷头配有嵌入式吸水海绵隔离罩，吸附多余水珠，使病人和喷嘴之间保持安全距离，防止烫伤。

- 配置自动、手动两种排废液方式，互不干扰，方便医护人员使用。

- 熏蒸容器采用外置式一体成型加热器，有效防止药液对加热装置的腐蚀，延长使用寿命。

- 仪器采用大功率加热盘，能快速的将药液提升到沸点。出蒸汽的时间低于10分钟（初始水温25℃，水量2.2L），缩短病人的守候时间，大大的提高了设备的工作效率。

- 多角度治疗：三维万向旋转臂杆，360°旋转喷头，针对于某个部位的熏蒸灵活性大，无需患者脱衣治疗，只需露出熏蒸部位熏蒸治疗，方便灵活。

- 具有浓度检测功能，通过数值大小指示运行时药物的浓度，清晰直观。

- 仪器整体体积小，移动方便灵活。适用于住院部病区的床前移动治疗，对于术前治疗和手术后的康复治疗等不便移动的病人提供了便利。