等离子体空气净化消毒机（一）技术参数

1.消毒因子：等离子体。

2.特定适用空间体积≤120㎥。

3.安装方式：壁挂式安装。

4.额定输入功率≤60W，工作电源环境：220V±22V  50Hz±1Hz 。

5.循环风量≥960m3/h。

6.等离子体密度分布≥2.3X1017m-3。

7.臭氧泄漏量≤0.01mg/m3。

8.操作方式具备手动、程控、远程多种控制方式。

9.运行时可显示工作模式、消毒剩余时间、风速、湿度、温度等信息。

10.具有滤网过期、风机故障、等离子故障提示。

11.具备传输设备消毒记录的功能。

12.具备传输故障报警、保养提示的功能。

13.支持设备信息、消毒记录等数据在管理平台的记录和导出。