磁刺激仪技术参数

- 1、产品适用于刺激人体中枢神经和外周神经，包含腰骶神经功能障碍的辅助治疗，产品结构及组成至少包含主机、刺激线圈、座椅或治疗椅、软件。

- 2、磁刺激脉冲源、液冷系统集成在同一机箱内，冷却系统非外置，座椅独立外置，座椅靠背可电动调节角度≥170°，安全稳定。

- 3、系统至少具有实时监控并显示冷却液流量或流速状态的功能。

- 4、液冷盆底线圈符合人体盆底结构设计，脉冲磁场最大磁感应强度≥7Tesla。

- 5、脉冲磁场最大刺激频率≥100Hz，0-100Hz可调。

- 6、单个脉冲持续时间≥340μs±20μs。

- 7、采用实体按键进行选择、键入等动作，非触摸屏操作。

- 8、磁刺激设备至少包含盆底体外反馈模块、触发磁刺激、kegel训练等多种盆底主动训练模块。

- 9、具有双通道运动诱发电位检测功能，采集模块集成于主机内部，直接由主机供电，无需由电池供电，与主机通讯无需USB有线或蓝牙、WIFI无线连接，保障数据传输的稳定性。

- 10、运动诱发电位测量范围≥1～2700μV，最小分辨率≤1μV。

- 11、磁刺激软件至少具有标准、调频、调幅等多种脉冲输出模式，满足不同脉冲输出要求。

- 12、支持方案自定义，频率、刺激时间、间歇时间等参数可调，刺激方案具有数字和图形两种展示方式。

- 13、刺激方案具有患者体位示意图≥2个，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位，更有效的指导患者配合治疗。

- 14、具有盆底体外评估功能，用于评估盆底肌水平，无需使用电极片等耗材，根据评估结果自动生成后续治疗方案。