生物刺激反馈仪技术参数

- 1、主机具备电刺激通道、肌电采集通道、压力反馈通道。

- 2、主机电源供电，主机内不含内置电池供电。

- 3、设备主机采用键盘鼠标操作，方便打字录入信息，非触摸屏操作。

- 4、肌电采集测量范围不低于：5μV～2000μV。

- 5、分辨率：≤2μV。

- 6、通频带：不窄于20Hz～520Hz。

- 7、低频刺激强度：0～100mA，最小可调节强度≥0.5mA。

- 8、最高输出电刺激频率≥2000Hz。

- 9、输出脉冲宽度：100μs-2000μs范围内均可调。

- 10、电刺激基础输出波形≥3种。

- 11、压力模块测量范围不低于0-200mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg。

- 12、使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均具备独立的旋钮控制，总计≥4个控制旋钮，可实现多通道不同强度刺激调节。

- 13、具备盆底表面肌电标准评估功能（Glazer评估），肌电报告中时域分析测试值指标≥13项。

- 14、系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。

- 15、可进行体表多部位的电刺激康复治疗，并具备方案贴片示意图。