医用臭氧治疗仪技术参数

1、设备用途：用于治疗阴道炎和宫颈炎妇科疾病，对慢性盆腔炎有改善作用。

2、主要功能：臭氧气、臭氧雾、臭氧水、加热、冲洗、电动上水、冲洗压力调节、4.3寸显示屏、触点按键操作。

3、功率和电源：	输入功率≤650VA 电源输入AC220V/50Hz。

4、臭氧气体浓度：≥100mg/m³。

5、臭氧出气流量：1.5～6L/min。

6、臭氧出水流量：0.6L-1L/min(提供第三方检测报告）。

7、加热温度可调节范围：30℃-40℃，误差±2℃。

8、水温加热时间：加热到35℃，时间≤10min。

9、臭氧水出水压力：≤0.5 MPa。

10、用于推动设备的力不超过200N(提供第三方检测报告）。

11、电动完成上水。

12、雾化率：≥10mL/h。

13、具备冲洗压力可调功能，调节等级为高、中、低3级(提供第三方检测报告）。

14、具有臭氧水冲洗受控制屏和脚踏开关的控制。

15、超温保护：当冲洗液温度超过45℃时加热和冲洗都不能工作，并报警提示。

16、具有强制放水功能。

17、具有电动上水随时即停功能。

18、臭氧气体泄漏≤0.16mg/m³。