消化代谢气体分析系统参数

1. 检测人体呼出气中H2、CH4、NO（选配）、H2S（选配）、CO2和CO（选配）的浓度，用于检测肠道菌群失调跟肠道炎症。

2.采样方式：在线或离线，满足不同的应用场景。

3.检测指标：经呼气末CO2监测指示的采样与校准的H2、CH4、NO（选配）、H2S（选配）和CO（选配）体积分率；经口/鼻部以50ml/s流速采样的NO、H2S体积分率（需同时选配NO与H2S检测器）。

4.准确性（检测值与标准配气值的标准误差）：

（1）H2：±2ppm或5%，两者取较大值；

（2）CH4：±2ppm或5%，两者取较大值；

（3）NO（选配）：±3ppb或10%，两者取较大值；

（4）H2S（选配）：±3ppb或10%，两者取较大值；

（5）CO（选配）：±2ppm或±10%，两者取较大值；CO2：±1%；

5.重复性（同一配气或呼气浓度的重复检测误差）：相对标准偏差RSD应在10％内。

6.仪器预热时间≤60分钟，并且可以自动校准。

7.采样过滤，避免环境气中有害气体跟细菌微生物交叉感染。

8.数据查询功能：提供历史数据查询、导出、打印。

9.项目开展涉及医用耗材需在江西省医用耗材阳光平台挂网。