- 内镜清洗工作站参数

- 一、清洗工作站参数

- 1.结构组成：由清洗槽、漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽、干燥台、软件组成。

2.适用范围：内镜的清洗、消毒和干燥。

3.使用期限：≥8年。

4.尺寸要求：

单方槽外尺寸≤660mm（左右）*795mm(前后)，槽体内尺寸≥顶部 530mm（左右）*430mm(前后)。

双方槽外尺寸≤1320mm（左右）*795mm(前后), 单槽内尺寸≥顶部530mm（左右）*430mm(前后)。

干燥台：外尺寸≤990mm（左右）*795mm(前后),台面内腔尺寸≥950mm（左右）*580mm(前后)。

5.材质要求

5.1槽体、台面、背板采用食品级高分子复合材料一次吸塑成型，原料厚度≥6MM。台面可承重≥80KG。

5.2管路要求：供水管路采用优质PP-R，符合GB/T 18742.2中PP-R技术要求；排水管路采用优质的PVC管，耐腐蚀。

5.3支架材质采用钢架结构，钢架材料厚度≥1.0mm。

6.干燥台正面设计有半径≥70MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低劳动强度。

7.槽体内标识的分度值≤2L，容量标识误差应≤20%。

8.高度：灯箱背板高度≥1600mm。

9.清洗槽控制器采用防水触摸按键，隐藏式设计，显示屏≥8英寸。

10.测漏装置：自动显示测漏结果，测漏结束声讯提示。

11.全自动灌流器：通过微控制器自动完成脉动注水、注气过程，清洗灌流压力＜0.4MPa。

12.消毒液回收装置：回收箱容量≥30L。

13.医用空气压缩机：采用医用静音无油空气压缩机：工作电压：AC220V，50Hz，功率：≤600W；产气量≥60L/min，最大产气压力≥0.8 Mpa，噪音：≤60db。

14.高压水气枪：采用优质SUS304不锈钢材料一次性成型，耐受压力0-0.8MPa。

二、内镜追溯系统参数

1.系统要求

1.1可接入内镜清洗工作站、内镜自动洗消机以及对接各种检查诊室的系统，构成全程无缝隙追溯管理。

1.2支持和医院HIS、PACS系统的高度融合，实现系统间的互联互通和数据共享。

2.洗消模块

2.1各清洗流程均有操作语音提示，系统自动监控，异常操作自动给予提示，全程辅助操作人员高效作业，系统自动记录洗消数据，无需人为操作。

2.2对所有的操作进行追踪、记录、分类、统计，并在一个工作平台进行展示。

3.诊疗模块

3.1系统支持与医院HIS、PACS等系统进行对接获取患者信息。

3.2非接口情况下，系统提供病人信息录入、关联内镜等操作界面及模块。实现内镜信息与病人信息的关联。

4.存储模块

4.1支持存储柜和存储中内镜状态在一个工作平台展示。

4.2内镜存储出入库信息记录（需包含操作人员、内镜编号、时间、状态的信息展示）。

5.质量控制模块

5.1消毒液更换具体信息登记，支持浓度检测试纸拍照采集上传。

5.2实现对单个消毒槽或单台清洗机历次消毒液更换及历次检测数据查询追溯功能。

6.数据查询模块

6.1支持追溯内镜使用前和使用后的洗消过程明细。

6.2可对内镜历次循环信息进行前后关联，显示每个循环过程内镜的消毒记录和使用记录。

6.3可追溯患者在院内使用过的历次内镜信息、使用时间、检查医生及相关清洗消毒信息。

- 三、纯水机参数

1.产品水用途：为医院内镜清洗中心提供无菌水 。

2.产水量：≥300L/H/套（25℃）。

3.水利用率：≥75%。

4.脱盐率：≥98%。

5.产水水质

5.1原水水质符合GB5749的规定，电导率≤15μS/cm@25℃。

5.2细菌总数≤10CFU/100ml。

5.3生产纯化水所使用的滤膜孔径应≤0.2μm。