全自动核酸检测分析系统参数

1.设备用途：能够从痰液或痰沉淀标本中同时快速鉴别结核分枝杆菌复合群及利福平耐药基因，且能显示相关位点的基因扩增曲线。

2.技术原理：采用经典的实时聚合酶链式反应 (实时荧光定量PCR技术) 对样本进行分析。

3.核酸提取、扩增和检测在获得最终结果前无需人工操作。用于结核分枝杆菌破壁处理的超声装置集成内置于一体机中，无需外配超声等设备。

4.温控系统：具备快速升降温能力，应满足加热缓变率（最高）：10℃/秒；冷却缓变率（最高）：2.5℃/秒；温度维持时间准确度：±1.0秒。

5.检测下限：配套MTB/RIF试剂盒的检测下限≤20CFU/ml。

6.样本检测通量；≥4个样本检测通量，在通量范围内，可随时进行新增单个或多个样本和项目，可实现样本随到随做。

7.检测时间：具备快检能力，艾滋病载检测时间≤2h，结核分枝杆菌及利福平耐药基因检测时间≤3h; 流感病毒分型检测时间≤1h等。

8.光学通道特性： ≥6色荧光信号激发及检测，能够实现单管多重、精准定量检测分析

9.设备灵活性：检测通道模块相互独立，样本运行后，其他检测单元可随时启动实验.

10.适配菜单拓展：能同时运行细菌类、病毒类病原体检测项目，覆盖细菌耐药、病毒载量分析等类型的试剂产品，除结核分枝杆菌检测项目外可同时检测多种传染病病原体,包含丙型肝炎病毒(HCV)RNA、乙型肝炎病毒（HBV）DNA、人类免疫缺陷病毒HIV-1核酸定性与病毒载量检测等，可实现多病同防。

11.实验室要求：要求系统在进行结核分枝杆菌等致病病原体检测时，系统自有生物安全防护等级高，可在常规二级实验室开展。

12.分析软件：具备能够定性、定量分析实验室数据，并自动分析判读结果的能力。

13.仪器维护：具备仪器自检及维护功能，实时监控仪器运行状态

14.生物安全性：最大化的减少暴露过程，提高生物安全。

15.仪器有效使用年限：≥5年。

16.试剂盒：独立包装试剂盒，全封闭设计，单人份检测，每个试剂盒可同时检测结核分枝杆菌及利福平耐药；可室温存储，无需冷藏或冷冻。